Sommaire

1.	Objectifs	2

2.	Mode Opératoire	2

2.1.	Liste du matériel	2

2.2.	Chargement	3

3.	Informations sur les batteries rechargeables	4

4.	Suivi des versions de ce document	11

5.	Liste des figures	11

# Objectifs

Les LADCP RDI (WH Monitor, Sentinel et Mariner) ont besoin d’une tension d’alimentation continue comprise entre +20 et +50v pour fonctionner. Le chargeur de batteries Li-Ion permet de charger, sous une tension continue de 29,4v, les 2 packs de batteries Li-Ion placés à l’intérieur du conteneur de batteries, ce dernier servant d’alimentation externe aux LADCP.

L’instruction a pour objectif de détailler les étapes de chargement du conteneur batterie.

# Mode Opératoire

## Liste du matériel

Le matériel nécessaire à cette instruction est :

- Le chargeur de batteries Li-Ion pour LADCP. Cf. Figure 1

Figure 1: Chargeur de batterie Li-Ion

- Le conteneur de batteries Li-Ion (n° de série : 102), avec ses 2 packs de batteries rechargeables Li-Ion installés à l’intérieur. Cf. Figure 2

Figure 2: Conteneur de batterie Li-ion sn 102 et ses batterie rechargeables

- Un voltmètre

## Chargement

Avant tout chargement, contrôler le niveau de charge du conteneur de batteries pour savoir s’il est opportun ou non de procéder à une charge (sachant que la tension maximale délivrée par les batteries du conteneur un fois chargées s’élève en pratique à 29,09v). Pour cela, enlever le bouchon de protection du connecteur femelle 7 broches et relever à l’aide d’un voltmètre la tension entre les pins 3 (+) et 7 (-) (voir schéma électrique, Cf. Figure 3).

Figure 3: Schéma électrique du chargeur et du conteneur de batterie Li-Ion

Etapes de chargement :

- S’assurer que l’interrupteur du chargeur de batteries est positionné sur « O » (= off)

- Brancher le chargeur de batteries (connecteur mâle, 7 broches) au conteneur de batteries Li-Ion

- Brancher la prise d’alimentation du chargeur au secteur 220v-50Hz (les voyants des 2 boitiers noirs doivent émettre une lumière orange)

- Mettre l’interrupteur du chargeur sur « on » : les batteries Li-Ion sont alors en charge.

- Lorsque les voyants des 2 boitiers noirs du chargeur de batteries émettent une lumière verte, cela signifie que les batteries du conteneur sont complètement chargées (29,09v aux bornes du conteneur de batteries).

- Mettre l’interrupteur du chargeur sur la position « O » (=off)

- Débrancher le chargeur de batteries du secteur 220v-50Hz

- Débrancher le chargeur de batteries du conteneur

- Replacer le bouchon de protection sur le connecteur du conteneur

Le conteneur de batteries Li-Ion peut alors être utilisé pour alimenter un LADCP.

# Informations sur les batteries rechargeables

Attention ! Avertissement de sécurité :

- Ne pas écraser

- Ne pas chauffer ou incinérer

- Ne pas court-circuiter

- Ne pas démonter

- Ne pas immerger dans un liquide

- Les cellules à l'intérieur peuvent exhaler ou se rompre

- Températures de fonctionnement à respecter :

  - Charge : 0°C < T < 50°C

  - Décharge : -20°C < T < 60°C

- Pour de meilleures performances à long terme :

- Conserver entre 15% et 50% de la capacité et à moins de 30°C

Pour le transport, utiliser un fût avec de la vermiculite, Cf. Figure 4

Figure 4: Fût de vermiculite

Caractéristiques techniques :

- Marque : WILLIAMSON

- Type de batteries : Lithium-Ion

- P/N : WILPA1438

- Configuration batteries : 7S1P MP176065

- Tension nominale : 26,2 V

- Capacité nominale :

  - Si chargées à 28,7 V, +/-1% : 6,1 Ah

  - Si chargées à 29,4 V, +/-1% : 6,8 Ah

- Charge : Courant maximal recommandé : 3,4 A

- Décharge : Courant maximal : 5 A, à 18,9 V

Fiche Technique de Sécurité Produit : Cf. Figure 5, 6, 7, 8 et 9

Figure 5: Fiche Technique de Sécurité Produit 1/5

Figure 6: Fiche Technique de Sécurité Produit 2/5

Figure 7: Fiche Technique de Sécurité Produit 3/5

Figure 8: Fiche Technique de Sécurité Produit 4/5

Figure 9: Fiche Technique de Sécurité Produit 5/5

# Suivi des versions de ce document

| Rédacteur |  | Approbateur |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nom : | Noreddine Khatir | Nom : | Jacques Grelet |
| Fonction : | Electronicien | Fonction : | Responsable du Laboratoire Physique |

| Date | Version | Commentaires et modifications |
| --- | --- | --- |
| 09/02/2010 | 01 | Création |
| 29/06/2016 | 01 | Mise au format |

| Relecteur | Date |
| --- | --- |
| Céline Bachelier | 29/06/2016 |

# Liste des figures

Figure 1: Chargeur de batterie Li-Ion	2

Figure 2: Conteneur de batterie Li-ion sn 102 et ses batterie rechargeables	2

Figure 3: Schéma électrique du chargeur et du conteneur de batterie Li-Ion	3

Figure 4: Fût de vermiculite	4

Figure 5: Fiche Technique de Sécurité Produit 1/5	6

Figure 6: Fiche Technique de Sécurité Produit 2/5	7

Figure 7: Fiche Technique de Sécurité Produit 3/5	8

Figure 8: Fiche Technique de Sécurité Produit 4/5	9

Figure 9: Fiche Technique de Sécurité Produit 5/5	10